**医用清洗剂常规采购需求文件**

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对医用清洗剂常规采购项目进行比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的供应商参加。

一、比选内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要用途 | 备注 |
| 1 | 中性多酶清洗剂 | 快速分解蛋白质 | 产品的有效期至少为2年。 |
| 2 | 碱性多酶清洗剂 | 适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗及全自动清洗机清洗。 |
| 3 | 内镜专用多酶清洗剂 | 主要用于腹腔镜管腔类器械清洗，有效去管腔内生物膜。 |
| 4 | 碱性清洗剂 | 对有机酸有较好去除作用 |
| 5 | 黄斑清洗剂 | 专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹。 |
| 6 | 医用除胶剂 | 主要用于敷料罐灭菌指示胶带胶印去除 |

二、产品技术参数

（一）中性多酶清洗剂

1.产品组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、表面活性剂、缓蚀剂等，含4种生物酶；

2.低泡，易漂洗适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗；

3.稀释比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:300；

4.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒；

5.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求（提供CMA认证等检测报告）

5.1对菌血悬液中细菌的去除率大于99%；且ATP的下降率大于99%，符合去除要求；

5.2对人工模拟污染物的去除率大于95.00%，符合去除要求；

5.3对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大60%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于50%，符合去除要求。

6.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀或轻度腐蚀；

7. 表面活性剂的降解度>95%，符合环保的要求，并提供CMA认证等检测报告；

8.对人体组织有良好的相容性，对人体无毒、无刺激；

9. pH值6.5-7.5。

（二）碱性多酶清洗剂

1.产品组成：无机碱、蛋白酶、脂肪酶、表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂等；

2.PH值弱碱性，低泡，易漂洗适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗；

3.稀释比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:300；

4.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒；

5.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求（提供CMA认证等检测报告）

5.1对菌血悬液中细菌的去除率大于99%；且ATP的下降率大于99%，符合去除要求；

5.2对人工模拟污染物的去除率大于95.00%，符合去除要求；

5.3对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大60%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于50%，符合去除要求。

6.对不锈钢、碳钢的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铜和铝有轻度腐蚀，符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中对金属安全性的要求；

8.表面活性剂的降解度>95%，符合环保的要求，可提供CMA认证等检测报告；

9.pH值＞7.5。

（三）内镜专用多酶清洗剂

1.产品配方含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、果胶酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂；

2.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜；

3.应适用于手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗；

4.使用比例：机洗应≥1:200，手洗应≥1:100；

5.产品获有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，有符合《医用清洁剂卫生要求》的证明文件；对生物膜的去除率>90%，符合强效生物膜去除型清洗剂对生物膜去除率的要求；

6.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求

6.1对菌血悬液中细菌的去除率大于99.00%；且ATP的下降率为大于99.00%，符合去除要求；

6.2对人工模拟污染物的去除率为大于95.00%，符合去除要求；

6.3对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大于60.00%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于50.00%，符合去除要求；

6.4对模拟生物膜管腔上细菌的去除率>90.00%,ATP下降率>90.00%,符合T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》生物膜去除效果合格的规定。

7.对不锈钢、铜的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铝有轻度腐蚀，符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中对金属安全性的要求；

8.表面活性剂的降解度>95%，符合环保的要求，并提供CMA认证等检测报告；

9.对人体组织有良好的相容性，对人体无毒、无刺激。

（四）碱性清洗剂

1.产品配方含无机碱、表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂等；

2.低泡，易漂洗，对器械无损伤；

3.主要用于不锈钢器械、物品的手工/喷淋/超声波清洗；

4.使用比例：手洗应≥1:100，机洗应≥1:200；

5.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心管理规范》对清洗耗材的要求；

6.pH值＞7.5。

（五）黄斑清洗剂

1.产品由有机酸、无机酸、螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂、水等组成；

2.强渗透性，去除黄斑速度≤30min，常温浸泡无需加热。

3.专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹；

4.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心管理规范》对清洗耗材的要求。

（六）医用除胶剂

1. 有效去除各类残胶；

2. 操作简单，除胶快速高效；

3. 对处理物体表面无腐蚀；

4. 原料均为医用级别，无毒无刺激;

5.用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶。

三、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

四、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.所投产品若为进口产品，须提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。

五、服务要求

（一）供应商在重庆应有仓储库房，具有较好的物流配送能力（一般在接到医院送货通知后当日或次日能送货到指定地点）。

（二）供应商需具有完善的销售供应和售后服务保障体系。对于出现不符合质量标准的产品包退包换；须于接到采购人售后服务通知的1个工作日内，派专业人员上门处理相关服务需求。

（三）所投产品的销售业绩良好。提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或医院用户名单、联系人及联系电话。

（四）产品的有效期至少为2年。

六、有关说明

（一）凡有意参与比选的供应商，请在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）下载本项目采购要求等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）比选文件公告期限：自公告发布之日（2024年4月20日）起三个工作日。

（三）响应文件递交截止时间：2024年4月24日17点。

（四）响应文件递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院急救大楼1405室）。

（五）供应商须满足以下二种条件，其投标才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）比选时间：另行通知。

（七）比选地点：重庆市第四人民医院。

（八）采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告。

（九）采购人无义务向其他供应商解释比选失败原因，响应文件概不退还。

七、供应商须知

（一）理解并同意：最低报价非中标的唯一条件。

（二）响应文件要求

1.供应商应当按照比选文件“附页：响应文件格式要求”的规定编制响应文件，并对文件中提出的要求和条件做出实质性响应，同时编制完整的页码、目录。

2.响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封）；纸质报价一份（纸质报价需密封）。

3.在响应文件正本中，比选文件“附页：响应文件格式要求”中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

4.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

5.电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

（三）成交供应商要求

1.服务过程中无论何种原因造成未能满足医院需求达到四次时(如使用科室投诉产品质量、供货不及时等)，则供货协议自动终止，同时根据实际情况采取选择上次采购时排名后一位的产品或重新采购的方式进行采购。

2.实际配送的货物必须与比选时提供的样品一致，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止其供货并追究相关法律责任。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）本项目不接受联合体参与谈判。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：庞老师、李老师

电 话：（023）63692226

传 真：（023）63854632

地 址：重庆市渝中区健康路1号

**附页：**

**响应文件格式要求**

**一、经济部分（单独密封）**

（一）报价函

（二）明细报价表

**二、技术部分**

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

**三、商务（服务）部分**

（一）商务（服务）响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

**四、资格条件及其他**

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）生产企业委托代理经销授权书（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

**五、其他资料**

（一）供应商诚信管理承诺函（格式自定）

（二）产品售后服务保证书、产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

1. **经济部分（单独密封）**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价详见明细报价表。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方谈判文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5.在整个评审过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

（二）明细报价表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ ） | 合计（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

 2.该表可扩展。

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“四、技术参数”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据比选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务（服务）部分

（一）商务（服务）响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“五、服务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据比选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

**基本资格条件承诺函**

致 （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。查询时间： 年 月 日 时。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

1. 生产企业委托代理经销授权书（如有）
2. 特定资格条件证书或证明文件（如有）

## 五、其他资料

（一）供应商诚信管理承诺函（格式自定）

1. 产品售后服务保证书、产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）