## Sheet1
附件2：技术条款差异表
耳负压辅助静脉引流控制器
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 通过负压吸引，可将全身血液引至人工肺，进行充分变温氧合
二 | 二、技术要求
1 | 控制器上有一个双向模式选择旋钮，OFF模式：无引流，REG模式：预设水平的引流；
2 | 双向模式旋钮上有个专用的5mm通风口，可以立刻中断负压；
3 | 负压调节范围为0— -60mmHg；
4 | 控制器的负压调节精准度达到美国国家标准学会（ANSI）B级，±5％FS（±3 mmHg）；
5 | 对医院负压源要求范围为 -100— -760mmHg，能适应不同医院的中心负压；
6 | 设备使用特殊材质，可保证机器使用年限，不会出现因为机器腐蚀出现的术中负压中断；
7 | 带流量调节计的麻醉废气回收系统，可将氧合器排出的废气吸收至医院中心负压源；
8 | 机器自带鲁尔型压力传感器接口，可实现管道压力手术监护屏显，使VAVD吸入压力可以电子监视器看到，方便手术中人员对管道压力实时监测；
9 | 额外安全装置，可实现压力自动释放，可以排出>90mmHg的过量负压和>10 cm H2O的正压，使负压在安全范围内并避免管道中出现正压；
10 | 医院负压源监测表：可以协助医生或体外循环师快速识别和纠正氧合器储血灌密封不严或管路扭曲的问题；
11 | 静脉引流负压表将为医生或体外循环师提供180度视野精确读数，无需校准，并且各推荐负压控制范围均有独特的颜色；
12 | 配套管路为全密闭管道，不需要来回夹持管道；水汽收集罐固定在机器上，不会侧翻引起液体倒流入储血罐，减少感染；
13 | *未列功能及技术参数请自行罗列