## Sheet1
附件3：技术条款差异表
设备一：产时超声诊断仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 主机（含支架） 1 台、凸阵腹部探头 1 个、移动台车 1 台、无线打印机1台
二 | 二、技术要求
1 | 主机、探头接口及显示屏一体式设计，便于多场景使用；主机设有支架，可桌面放置；配置台车，可移动使用（提供设备两种放置方式的图片证明）
2 | 显示屏≥12英寸，平板一体机设计，可随身携带，支持救护车急救或转运使用
3 | 产房产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据
4 | 具有斑点噪声抑制技术，且多档可调，可有效去除超声图像中的斑点噪声，获得更加清晰细腻的二维图像
5 | 具有产时超声专用界面，包括不限于胎方位、产程进展角（aop）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈扩张、羊水指数、脐带绕颈监测功能
6 | 系统具备常规超声界面，可切换常规超声界面和产时超声专用界面
7 | 系统具有显示产程进展角（AOP）-胎头与会阴距离（HPD）趋势图功能，以评估胎头下降
8 | 根据测量产程参数的类别，自动切换至相应的成像模式和生成相应的测量标记
9 | 可根据国际产时超声实践指南将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置
10 | 具有智能提示功能，当产程参数测量结果与产程逻辑不符时会弹窗提醒
11 | 支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、自动生成产程数据记录单，支持打印产程记录单，产程记录单包括不限于每轮次测量的产程数据、电子产程图、AOP-HPD趋势图、3D头盆关系、超声图像
12 | 具有查看操作日志功能，可查看操作删除的人员，删除患者姓名，删除类型等，支持恢复被删除的数据
13 | 打印功能：具备无线连接打印机功能
14 | B模式参数：声束形成器：全数字声束形成器；接收声束聚焦：连续动态；增益：近场、中场、远场独立调节；组织谐波：多档可调；放大功能：局部放大4倍；扫描深度：连续可调；扫描角度/宽度：连续可调； 二维灰阶成像： 256灰阶； 扫描线数：≥256条
15 | B+C模式参数：取样框大小、位置可调，支持B／Color宽度一致；凸阵脉冲频率: 0.5-3.0kHz分级可调；彩色增益：21-45dB
16 | 输入输出接口：≥1个探头接口、≥2个USB输出接口、≥1个音频输出接口；超声探头支持热拔插
17 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备二：盆底磁刺激仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 磁场脉冲源系统1套、液态内循环冷却系统1套、双通道（EMG）诱发电位检测系统1套、治疗椅1把、恒温磁刺激线圈1套、操作电脑（含主机、显示器、鼠标、键盘）1套、磁刺激软件1套、MEP检测包1套
二 | 二、技术要求
1 | 功能：用于压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等疾病的治疗
2 | 磁刺激主机和治疗座椅采用一体式设计
3 | 脉冲磁场最大磁感应强度：≥7Tesla
4 | 脉冲磁场刺激频率0-80Hz可调；当脉冲频率＞1Hz时，频率调节步长为1Hz；当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz
5 | 单脉冲上升时间：60μs±10μs
6 | 单个脉冲持续时间：340μs±20μs
7 | 散热系统：系统工作温度≤40℃；防护系统实时监测线圈温度，具有安全预警及过热暂停功能
8 | 内置磁刺激模式≥5种，包括MEP模式、标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式
9 | 运动诱发电位测量灵敏度范围：2-2500μV
10 | 运动诱发电位检查最小分辨率：≤0.2μV
11 | 内置临床治疗方案≥9种，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等；所有内置方案参数可查看及导入导出
12 | 具有方案自定义功能，可用于疗程化的方案设置和独立方案设置
13 | 磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激强度、脉冲个数、刺激时间、间歇时间、休息时间等；任意治疗模式下的刺激频率、强度可调节
14 | 运动诱发电位检查频率范围：20-500Hz
15 | 治疗过程中可对刺激强度可连续调节，同时显示方案的输出进程、已完成/剩余脉冲个数及刺激时间
16 | 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位
17 | 数据管理功能：可对工作量进行统计；可对所有检测及治疗数据进行统计分析；可回顾数据结果、波形
18 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备三：数字化脑电图仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 脑电记录回放工作站 1套 、数字脑电放大器 1套、高清网络摄像机 1套、放大器延长头盒 1个、动态脑电记录盒 5套、打印机 1台、脑电专用推车 1台、医用隔离电源 1套
二 | 二、技术要求
1 | 数字脑电放大器： | / | / | /
1.1 | 脑电放大器通道≥46通道，其中脑电通道≥32通道，其他生理电通道数≥14通道
1.2 | 可连接心电、肌电、眼电等电生理信号，也可接入心跳、脉搏、血压、体温、血氧饱和度、ETCO2和ph检测等生理信号
1.3 | 内置环境光检测器，可自动探测外部环境光的变化
1.4 | 具备外接头盒接口，可外接头盒进行脑电及生理电记录
1.5 | 每通道采样频率：≥4000Hz
1.6 | 共模抑制比：≥118 dB
1.7 | 内置阻抗测试模块，具有电极阻抗检测报警功能
1.8 | 具有指示灯提示及控制面板提示
1.9 | 具备≥4个LED工作状态指示灯（非阻抗测试LED指示灯），直观显示放大器电源、采集、通信等工作状态
2 | 动态脑电记录盒： | / | / | /
2.1 | 动态脑电记录盒通道：可记录≥16导脑电信号与心电信号
2.2 | 重量：≤120g（不含电池）
2.3 | 输入范围：（2-900）µV±10％
2.4 | 连续记录时间：至少包括12、24、48小时，可自由设置
2.5 | 内置液晶屏，同屏显示≥2导脑电通道，便于实时观测脑电状态
3 | 软件功能： | / | / | /
3.1 | 具有视频脑电采集、回放、分析功能
3.2 | 全中文软件和报告系统；
3.3 | 网络化数据库管理，可排序、搜索
3.4 | 具有自定义中文事件标记功能
3.5 | 程控放大器自由设置，可定义每导放大器的采集参数
3.6 | 自定义导联，无数量限制
3.7 | 特殊脑电片段标记和瞬时拼接显示
3.8 | 高级测量工具，可选取单个或多个波同时测量，自动测量波幅、频率、周期参数
3.9 | 视频动作捕捉技术：可在视频中清晰的以彩色标记动作区域、幅度和频率
3.1 | 视频具有局部放大技术，可以关注癫痫等发作期的细微动作
3.11 | 视频脑电数据编辑、拼接和刻录功能
3.12 | 数据共享功能，可在普通PC上回放脑电数据
3.13 | 动态脑电记录回放分析： | / | / | /
3.13.1 | 导联模式配置：支持最大16 组导联配置模
3.13.2 | 参考电极：AV（可增加或删除组合电极），AaV，0V，SD，OFF
3.13.3 | 显示通道数：可显示≥65个通道（含一个标识数据通道）；可以添加波形注释名称
3.13.4 | 脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图
3.13.5 | cDSA彩色数字频谱分析实时显示：显示4导联脑波信号长程监测过程中各个脑波频率信号强度，导联可自定义
3.13.6 | 振幅整合幅度图实时显示： 显示4导联脑波信号长程监测过程中压缩振幅值趋势图，可自定导联、振幅范围
18 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备四：电生理参数检测仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 主机1台、术中刺激盒 1个、术中放大盒 1个、术中监测配件1套、监测电脑1套、术中神经刺激监测仪软件1套
二 | 二、技术要求
1 | 功能：通过诱发电位、肌电图、TOF 等项目，为手术医生提供中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中神经的活动情况，对于手术中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位进行指导
2 | 前置放大盒： | / | / | /
2.1 | 带宽：0.4-7kHz
2.2 | 隔离电源：配备专用医用隔离电源，防高压专用隔离
2.3 | 采样频率：25KHz/通道
2.4 | 灵敏度：0.01μV/D-30mV/div 分档控制
2.5 | 滤波功能：具有高低通滤波功能。高频滤波10-7000HZ，低频滤波0.1-500Hz，多档可调
2.6 | 共模抑制比：≥120dB
2.7 | 噪声电压：≤2.0 μV p-p或≤0.3V
2.8 | A/D转换≥16位
2.9 | 输入阻抗≥2000MΩ
2.1 | 扫描速度：1-1000mS/D，≥20 级可调
2.11 | 阻抗测量：所有输入的电极可检测实时阻抗
2.12 | 低电流刺激器0-8mA电流刺激，步进≤0.01mA
2.13 | 放大盒支持≥16通道信号采集，支持多个通道集合成为一个输出端口与耗材相连，支持采集电极快速连接
3 | 电刺激器： | / | / | /
3.1 | 刺激输出模式：恒流恒压≥2种
3.2 | 输出方式：重复、不重复、单一脉冲串
3.3 | 刺激级性：正相，负相，双相
3.4 | 刺激脉宽：0.025-1.0ms
3.5 | 脉冲串频率：1-1000Hz
3.6 | 恒流刺激器：≥8个高电流刺激端口
3.7 | 刺激强度：最大刺激电压≥1000V，最大输出电流≥1000mA
3.8 | 刺激频率：0.01-100Hz
4 | 软件： | / | / | /
4.1 | 神经监测软件项目:自发肌电图及电刺激触发肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、脑电图及脑电频谱分析等
4.2 | 脑电图功能：具备频谱图，通过对波形数据的频谱分析计算出整个病例的各频段δ、θ、α、β相对能量占比、中频指数、边频指数、快慢波相对能量比、爆发抑制比、振幅整合、双频指数，并以趋势图的形式表现
4.3 | 肌电图功能：实时显示采集到的肌电波形数据，并可以临时回放，可切换单区域和横向平铺双区域显示窗口布局类型；自动捕获肌电图动作单位电位，包括单次刺激触发的数据捕获；保存时同时保存波形标签、捕获时间、捕获源等信息
4.4 | 椎弓根螺钉探测功能：具备椎弓根螺钉自动测试功能，有自动调节功能
4.5 | 噪声分析屏蔽软件：具备干噪声分析功能，可分析手术室双极电凝等噪声，屏蔽采集
4.6 | TOF监测：显示病人肌肉松弛度，至少有柱状图、百分比、真实波形三种形式显示
4.7 | 云监测功能：可通过云检测软件实现多台设备同时远程监测，一台主机可以实现多个手术间同时监测
18 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：