## Sheet1
附件3：技术条款差异表
设备一：气囊式体外反搏装置
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 一体式体外反搏床1台、平板电脑1台、心电线1套、指脉线1套、外囊套1套、内囊套6套、波纹管6根、一体机床垫+靠背床垫+枕头1套、一体机囊套接头6只
二 | 二、技术要求
1 | 压力部分
1.1 | 1心率为 80bpm 时，最大工作压力值≥43kPa
1.2 | 实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa
2 | 脉搏部分
2.1 | 脉搏血氧部分符合《YY 0784-2010医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》
2.2 | 血氧饱和度波形增益实现多级调节，调节范围：≥1-32级
2.3 | 血氧饱和度监测模块通过ISO80601-2-61检测
3 | 心电部分
3.1 | 心率测量和显示范围：35-165bpm，测量误差≤±1bpm
3.2 | 心电波形增益实现多级调节，调节范围：≥1-32级
3.3 | 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤ 15μV(p-v) RTI
3.4 | 心电模块通过IEC60601-2-27检测和ANSI/AAMI EC13检测
4 | 软件部分
4.1 | 显示界面上有每个心动周期电磁阀工作的曲线图形
4.2 | 序贯模式：手动可调
4.3 | 具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”的警示信息
4.4 | 治疗时间设置范围：1-60min；设置步进：1min
4.5 | 配备自主著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能
5 | 机械部分
5.4 | 采用具有自主知识产权的反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间不大于40ms。
5.2 | 采用具有自主知识产权的体外反搏气路系统。
5.3 | 采用具有自主知识产权的体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。
5.4 | 囊套覆盖面积不小于0.3㎡，可根据需要增配上肢囊套
5.5 | 气囊能承受 59kPa 的压力、保压10s不破损，且其压降≤2kPa
6 | 安全部分
6.4 | 反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。
6.2 | 反搏装置在心率低于40bpm或高于120bpm时可自动停止反搏
6.3 | 早搏能触发反搏装置排气
6.4 | 反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa有压力泄气功能
6.5 | 采用具备CE/IEC、FCC、UL认证的触控平板电脑
6.6 | 采用具备CE、UL认证的隔离变压器，将电源与用电回路作电气上的全隔离
6.7 | 采用谐波专用滤波器，有效控制谐波危害、降耗
7 | 压缩机
7.1 | 压缩机最大功率：≥1700VA
7.2 | 压缩机最大流量：≥45m3/h
8 | 其它
8.7 | 整机最大功率：≥2200VA
8.2 | 使用期限：≥9年
9 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备二：一体式睡眠监测工作站
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 一体式工作站 1套、穿戴式血氧监测仪 20个、呼吸运动监测仪1套、睡眠监测数据管理及分析系统软件1套、计算机及键鼠1套、标签打印机1台
二 | 二、技术要求
1 | 佩戴方式：医用双面胶粘贴于手掌大鱼际肌、手腕、脚踝内侧
2 | 监测技术：红外光谱反射式生命体征检测技术
3 | 监测周期：设备可连续监测7小时
4 | 血氧饱和度检测范围：70-100%，心率或脉搏检测范围：30bpm-240bpm
5 | 一天内可同时监测人数≥20人，主机可支持扩展，可实现多人监测，多环境监测
6 | 具有自动或半自动完成数据回收功能
7 | 软件可自动生成分析报告和医生意见
8 | 可对机构信息，报告版式等内容进行自定义配置
9 | 数据分析：具备自动分析氧减指数（ODI）、MOS评分、氧减事件、睡眠分期、心率变异性等数据指标
10 | 具有患者信息支持手动录入功能、一键智能发放功能
11 | AI算法：具备颈围识别功能，初步评估脖颈短粗风险
12 | 监测指标：对人体血氧饱和度、心率、体动、胸腹运动、鼻气流进行连续监测；
13 | 科研模块：具备临床科研功能模块，支持全域数据分析及导出等。
14 | 不具备任何耗材。
15 | 可根据实际需要，对接管理系统，实现报告同步
16 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备三：视频脑功能监测系统
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 主机1台、放大器1套、视频脑电记录和分析软件1套、视频脑功能分析软件包1套
二 | 二、技术要求
1 | 主机系统：
1.1 | 配置要求：CPU≥酷睿10代, 内存≥16G ,硬盘≥2T, 内置网卡
1.2 | WINDOWS 10 64位操作系统
1.3 | 视频脑电记录和分析软件
1.4 | 台车：一体化
1.5 | 电源：医用安全隔离电源
1.6 | 显示器：≥24英寸
2 | 放大器：
2.1 | 脑电通道≥32通道，其中双极通道≥7；内置USB血氧通道
2.2 | 每通道采样频率：≥24000Hz
2.3 | A/D转换：≥24bit
2.4 | 噪声电平：＜0.6uV（峰值）
2.5 | 共模抑制比：≥120 dB
2.6 | 输入阻抗：＞100MΩ
2.7 | 滤波范围：0-800Hz
2.8 | 内置电极完整性测试模块，可在放大器上实时测量各种电极是否完好
2.9 | 内置阻抗测试模块可进行连续阻抗测试和电极阻抗检测报警
2.1 | 放大器与主机采用USB连接，支持热插拔及断电续传
3 | 记录和分析软件：
3.1 | 具有脑电采集、回放、分析功能
3.2 | 全中文软件和报告系统
3.3 | 网络化数据库管理，可排序、搜索
3.4 | 自定义中文事件标记功能
3.5 | 程控放大器自由设置，可定义每导放大器的采集参数
3.6 | 自定义导联，无数量限制
3.7 | 特殊脑电片段标记和瞬时拼接显示
3.8 | 高级测量工具：可选取单个或多个波同时测量，自动测量波幅、频率、周期参数
3.9 | 卫星视图长程图谱分析功能，可在同一屏幕显示≥100页脑电图波形
3.1 | ICU趋势图分析：包括波幅整合脑电图（aEEG）、包络线趋势图、对称性趋势图、FFT频谱趋势图、波段功率谱趋势图、功率谱比值趋势图、频谱熵趋势图、自动癫痫发作报价功能、频谱熵数值直观显示和报警功能、用户自定义趋势图等
3.11 | 原始脑电波形与趋势图同屏显示
3.12 | 数据共享功能，可在其他电脑上回放脑电数据
4 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：